У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

_______________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 114

1.Заказчик : Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска

Почтовый адрес:  658201 г.Рубцовск, ул.Октябрьская 90

Адрес электронной почты: medinf@e4u.ru

2.Источник финансирования заказа: внебюджетные средства

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:                  приобретение медицинского расходного материала для травматологического отделения МУЗ «Городская больница № 1» во 3-ем квартале 2010 года.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Винт канюлирован-ный под спицу 1,8 Диаметр 7,3 Длиной: | Материал изготовления: сплава титана ВТ-1-0, "Комерчески" чистый титан, без содержания AL и V, ГОСТ 19807-91.Диаметр головки винта - 6 мм. Имеет гексогональную нарезку. |  |
| 1 | 80 |  | 20 |
| 2 | 85 |  | 20 |
| 3 | 90 |  | 20 |
| 4 | 95 |  | 20 |
| 5 | 100 |  | 20 |
| 6 | 105 |  | 20 |
| 7 | 110 |  | 12 |
|  | Винт кортикальный D 4,5, длиной | Материал изготовления:сплав Ti6Al4V. Усталостная прочность 115%.Степень износа 0,05 мг. Материал отличается малой плотностью (до 3,0 г/см3), высокими коррозионной стойкостью, теплопроводностью, прочностью и пластичностью. Наноструктурные материалы обладают уникальным комплексом прочностных и физических свойств. Исследования предоставляют данные о свойствах наноструктурных титановых сплавов Ti6Al4V в диапазоне скоростей деформации от 10-3 до 10 5 с-1, в диапазоне гомологических температур (Т/Тm, Тm – температура плавления) от 0.01 до 0.6. в диапазоне амплитуд ударного нагружения до 10 ГПа.Технические характеристики:шаг резьбы 1,75мм.,сердечник диаметром 3,0 мм., головка диаметром 8,0 мм., шлиц шестигранный 3,5мм. Рекомендуемый диаметр рассверливаемого отверстия для введения винта 3,2/4,5 мм. Каждый компонент в индивидуальной упаковке. Срок годности- 5 лет. |  |
| 8 | 30 |  | 25 |
| 9 | 35 |  | 35 |
| 10 | 38 |  | 25 |
| 11 | 40 |  | 25 |
| 12 | 50 |  | 25 |
|  | Винт кортикальный D 3,5, длиной |  |  |
| 13 | 20 |  | 20 |
| 14 | 25 |  | 20 |
| 15 | 30 |  | 20 |
| 16 | 35 |  | 20 |
| 17 | 45 |  | 20 |
| 18 | 50 |  | 12 |
| 19 | Винт маллеолярный 4,5 длина 46 | Материал изготовления: сплава титана ВТ-1-0, "Комерчески" чистый титан, без содержания AL и V, ГОСТ 19807-91.Диаметр головки винта - 6 мм. Имеет гексогональную нарезку. | 20 |
|  | Болт стяжка 3,5, длиной |  |  |
| 20 | 60 |  | 10 |
|  | 65 |  | 15 |
| 21 | 80 |  | 30 |
|  | Болт стяжка 4,0, длиной |  |  |
| 22 | 80 |  | 25 |
|  | Спица перо для скелетного вытяжения | Материал изготовления - высоколегированная нержавеющая сталь, Марка стали: 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-77, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. |  |
| 23 | 1,2х250 |  | 100 |
| 24 | 1,5х250 |  | 50 |
| 25 | 1,8х400 |  | 100 |
| 26 | 2,0х400 |  | 100 |
|  | Пластина прямая 10х3 |  |  |
| 27 | 6 отв. |  | 3 |
| 28 | 8 отв. |  | 2 |
| 29 | 10 отв. |  | 2 |
| 30 | 12 отв. |  | 2 |
|  | Пластина прямая узкая с о/к |  |  |
| 31 | 8 отв |  | 2 |
| 32 | 10отв. |  | 2 |
|  | Пластина опорная для латерального мыщелка большеберцовой кости | Имеет г-образную форму со скошенным углом. Между дистальной и проксимальной частью пластины раположено удлиненное динамическое отверстие. Проксимальные отверстия имеютдвухсферную конструкцию, позволяющую применять компрессию, при остеосинтезе кости. Материал изготовления - титановый сплав Ti-6Al-4V, градация V - американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ Р 19126-79 с указанием каталожного номера,индивидуального индентификационного номера, наименования производителя, страны происхождения, марки сплава, из которого он изготовлен, сертифицированность данного импланта. Цветовая маркировка – Сепия |  |
| 33 | 8 отв. Левая |  | 1 |
| 34 | 8отв. Правая |  | 1 |
|  | Пластина опорная мыщелковая | Используется для левых и правых бедренных мыщелков с множественными переломами фрагмента. Материал изготовления - титановый сплав Ti-6Al-4V, градация V - американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ Р 19126-79 с указанием каталожного номера, индивидуального индентификационного номера, наименования производителя, страны происхождения, марки сплава, из которого он изготовлен, сертифицированность данного импланта. Цветовая маркировка - Сепия |  |
| 35 | 6 отв. Левая |  | 1 |
| 36 | 6 отв. Правая |  | 1 |
|  | Пластина дистальная бедренная | Имеет г-образную форму со скошенным углом. Между дистальной и проксимальной частью пластины раположено удлиненное динамическое отверстие. Проксимальные отверстия имеютдвухсферную конструкцию, позволяющую применять компрессию, при остеосинтезе кости. Материал изготовления - титановый сплав Ti-6Al-4V, градация V - американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ Р 19126-79 с указанием каталожного номера, индивидуального индентификационного номера, наименования производителя, страны происхождения, марки сплава, из которого он изготовлен, сертифицированность данного импланта. Цветовая маркировка - Сепия |  |
| 37 | 5 отв. |  | 2 |
|  | Проволока для серкляжного шва | Материал изготовления - высоколегированная нержавеющая сталь, Марка стали: 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-77, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. |  |
| 38 | 0,8 |  | 15 |
| 39 | 1 |  | 15 |
|  | Штифт интрамедул-лярный бедренный проксималь-ный | Интрамедуллярные антеградные бедренные стержни (далее - стержни) должны быть предназначены для остеосинтеза переломов диафиза низких подвертельных переломов проксимального отдела, околосуставных и полных внутрисуставных переломов дистального отдела бедренной кости. Конструкционный материал должен быть титановый сплав ВТ-6. Стержни должны иметь Регистрационное удостоверение МЗ РФ. Стержни должны иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ. Гарантийный срок хранения изделия должен быть не менее 3 лет, назначенный срок службы имплантатов должен составлять не менее двух лет. Конструкция стержня должна обеспечивать варианты его имплантации с рассверливанием и без рассверливания костно–мозгового канала. При антеградном введении стержень должен обеспечивать возможность блокирования статическим, динамическим и компрессионным методами. Стержни должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. Все стержни должны иметь маркировку: указание о производителе, номер по каталогу, типоразмер. Стержень должен иметь типоразмеры: - диаметр дистальной части стержня от Ø9 мм до Ø12 мм, с шагом 1 мм; - длина стержне каждого диаметра должна составлять 300-440 мм. |  |
| 40 | Диаметр 9 длина 340 |  | 2 |
| 41 | Диаметр 9 длина 360 |  | 2 |
| 42 | Диаметр 9 длина 380 |  | 2 |
| 43 | Диаметр 10 длина 340 |  | 1 |
| 44 | Диаметр 10 длина 360 |  | 1 |
| 45 | Диаметр 10 длина 380 |  | 1 |
|  | Винт заглушка | Винт должен быть изготовлен из сплава титан ВТ-6. Винт должен быть предназначен для предотвращения зарастания резьбового отверстия внутри стержня. |  |
| 46 | 25 |  | 4 |
| 47 | 35 |  | 2 |
| 48 | 40 |  | 2 |
|  | Винт для блокирования | ВТ-6. Длина от 30 до 64 мм с шагом 4 мм. Шляпка винта должна иметь шлиц под шестигранник диаметром 3,5 мм. |  |
| 49 | 40 |  | 5 |
| 50 | 46 |  | 5 |
| 51 | 48 |  | 2 |
| 52 | 52 |  | 4 |
| 53 | 56 |  | 4 |
| 54 | 60 |  | 2 |
| 55 | 62 |  | 4 |
| 56 | 68 |  | 4 |
| 57 | 70 |  | 2 |
| 58 | 75 |  | 4 |
| 59 | 80 |  | 4 |
|  | Гвоздь дистальный бедренный | Интрамедуллярные антеградные бедренные стержни (далее - стержни) должны быть предназначены для остеосинтеза переломов диафиза низких подвертельных переломов проксимального отдела, околосуставных и полных внутрисуставных переломов дистального отдела бедренной кости. Конструкционный материал должен быть титановый сплав ВТ-6. Стержни должны иметь Регистрационное удостоверение МЗ РФ.Стержни должны иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ. Гарантийный срок хранения изделия должен быть не менее 3 лет, назначенный срок службы имплантатов должен составлять не менее двух лет. Конструкция стержня должна обеспечивать варианты его имплантации с рассверливанием и без рассверливания костно–мозгового канала. При антеградном введении стержень должен обеспечивать возможность блокирования статическим, динамическим и компрессионным методами. Стержни должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. Все стержни должны иметь маркировку: указание о производителе, номер по каталогу, типоразмер. Стержень должен иметь типоразмеры: - диаметр дистальной части стержня от Ø9 мм до Ø12 мм, с шагом 1 мм; - длина стержне каждого диаметра должна составлять 300-440 мм. |  |
| 60 | Диаметр 9 длина 320 |  | 1 |
| 61 | Диаметр 9 длина 360 |  | 1 |
| 62 | Диаметр 10 длина 240 |  | 1 |
| 63 | Диаметр 10 длина 320 |  | 1 |
| 64 | Диаметр 10 длина 360 |  | 1 |
| 65 | Винт заглушка 10 | Винт должен быть изготовлен из сплава титан ВТ-6. Винт должен быть предназначен для предотвращения зарастания резьбового отверстия внутри стержня. | 10 |
|  | Винт для блокирования | Винт должен быть изготовлен из сплава титан ВТ-6. Длина от 30 до 64 мм. Шляпка винта должна иметь шлиц под шестигранник диаметром 3,5 мм. |  |
| 66 | 40 |  | 4 |
| 67 | 42 |  | 4 |
| 68 | 48 |  | 5 |
| 69 | 52 |  | 4 |
| 70 | 56 |  | 5 |
| 71 | 60 |  | 5 |
| 72 | 66 |  | 5 |
| 73 | 70 |  | 5 |
| 74 | 75 |  | 4 |
| 75 | 80 |  | 4 |
|  | Штифт интрамедул-лярный большеберцовый | Стержни должны быть сплошного поперечного сечения, изготовлены из сплава титана ВТ-6 в поперечном сечении должен иметь форму неправильного треугольника со скругленными гранями. Конструкция стержня должна позволять фиксировать отломки кости как при высоких проксимальных, так и при низких дистальных переломах большеберцовой кости. Для этого стержень должен иметь 3 отверстий для блокирования в проксимальной части: В дистальной части должны быть расположены 3 отверстий для блокирования: 1 овальное (для возможности дополнительной динамизации) и 2 круглое диаметром 4.6 мм. Все стержни должны иметь маркировку: название производителя, номер по каталогу и размер. Размерный ряд стержней должен: по диаметру должно быть 9-12 мм с шагом 1 мм. по длине должно быть от 300 мм до 440 мм с шагом 15 мм. |  |
| 76 | Диаметр 8 длина 330 |  | 1 |
| 77 | Диаметр 8 длина 345 |  | 3 |
| 78 | Диаметр 8 длина 360 |  | 3 |
| 79 | Диаметр 8 длина 380 |  | 1 |
| 80 | Винт заглушка | Винт должен быть изготовлен из сплава титан ВТ-6. Винт должен быть предназначен для предотвращения зарастания резьбового отверстия внутри стержня. | 15 |
|  | Винт для блокирования | Винт должен быть изготовлен из сплава титан ВТ-6. Длина от 30 до 64 мм с шагом 4 мм. Шляпка винта должна иметь шлиц под шестигранник диаметром 3,5 мм. |  |
| 81 | 32 |  | 6 |
| 82 | 34 |  | 5 |
| 83 | 38 |  | 4 |
| 84 | 42 |  | 3 |
| 85 | 46 |  | 3 |
| 86 | 44 |  | 3 |
| 87 | 50 |  | 4 |
| 88 | 56 |  | 4 |
| 89 | 60 |  | 4 |
| 90 | 64 |  | 4 |
| 91 | 66 |  | 5 |
|  | Винт шанца | Материал изготовления: сплава титана ВТ-1-0, "Комерчески" чистый титан, без содержания AL и V, ГОСТ 19807-91.Диаметр головки винта – 6 мм. Имеет гексогональную нарезку. |  |
| 92 | Даметр 5 длина 150 |  | 5 |
| 93 | Даметр 5 длина 175 |  | 5 |
| 94 | Даметр 6 длина 175 |  | 5 |
| 95 | Даметр 6 длина 200 |  | 5 |
| 96 | Спиценатяги-ватель | Материал изготовления - высоколегированная нержавеющая сталь, Марка стали: 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-77, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. | 3 |
| 97 | Отвертка канюлирован-ная диаметром 3,5 |  | 3 |
| 98 | Отвертка под 2,5 |  | 5 |
| 99 | Отвертка под 3,5 |  | 1 |
| 100 | Метчик канюлированный |  | 1 |
| 101 | Метчик под кортикальный винт 4,5 |  | 1 |
| 102 | Сверло диаметр 3,2 |  | 3 |
| 103 | Набор инструментов для интрамодулярнного ОС. | Набор должен состоять из 16 наименований и позволять проводить операции по установке штифтов антеградным и рентроградным способом бедро и антеградным на голень. | 1 |

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем.

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.Рубцовск, ул.Оросительная, 217, на территорию МУЗ «Городская больница        № 1».

5.Сроки поставок товара: в течение 7 дней с момента подписания муниципального контракта.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок.

Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта: 473397,85 (четыреста семьдесят три тысячи триста девяносто семь) рублей 85 коп.

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край,

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 06 июля 2010 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 14 июля 2010 г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочная заявка может быть подана лично, по почте, либо посредством факсимильной связи ((385-57)-2-23-54) с последующим предоставлением оригинала. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Рубахина Юлия Игоревна,

телефон: ((385-57)-2-23-49).

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 10 дней

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Рубцовск	                                     № __                                «__» ______  2010г.

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска Алтайского края, в лице начальника Абрамовой Ирины Михайловны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________, в лице ________, действующей на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение медицинского расходного материала для травматологического отделения МУЗ «Городская больница       № 1» во 3-ем квартале 2010 года в соответствии с протоколом № __ от __________2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу -  поставку медицинского расходного материала для травматологического отделения МУЗ «Городская больница № 1» во 3-ем квартале 2010 года в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола № ___ от __________2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку медицинского расходного материала для травматологического отделения МУЗ «Городская больница № 1» во 3-ем квартале 2010 года в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставить медицинские расходные материалы для травматологического отделения МУЗ «Городская больница № 1» во 3-ем квартале 2010 года в следующих количествах:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Винт канюлирован-ный под спицу 1,8 Диаметр 7,3 Длиной: | Материал изготовления: сплава титана ВТ-1-0, "Комерчески" чистый титан, без содержания AL и V, ГОСТ 19807-91.Диаметр головки винта - 6 мм. Имеет гексогональную нарезку. |  |  |  |
| 1 | 80 |  | 20 |  |  |
| 2 | 85 |  | 20 |  |  |
| 3 | 90 |  | 20 |  |  |
| 4 | 95 |  | 20 |  |  |
| 5 | 100 |  | 20 |  |  |
| 6 | 105 |  | 20 |  |  |
| 7 | 110 |  | 12 |  |  |
|  | Винт кортикальный D 4,5, длиной | Материал изготовления:сплав Ti6Al4V. Усталостная прочность 115%.Степень износа 0,05 мг. Материал отличается малой плотностью (до 3,0 г/см3), высокими коррозионной стойкостью, теплопроводностью, прочностью и пластичностью. Наноструктурные материалы обладают уникальным комплексом прочностных и физических свойств. Исследования предоставляют данные о свойствах наноструктурных титановых сплавов Ti6Al4V в диапазоне скоростей деформации от 10-3 до 10 5 с-1, в диапазоне гомологических температур (Т/Тm, Тm – температура плавления) от 0.01 до 0.6. в диапазоне амплитуд ударного нагружения до 10 ГПа.Технические характеристики:шаг резьбы 1,75мм.,сердечник диаметром 3,0 мм., головка диаметром 8,0 мм., шлиц шестигранный 3,5мм. Рекомендуемый диаметр рассверливаемого отверстия для введения винта 3,2/4,5 мм. Каждый компонент в индивидуальной упаковке. Срок годности- 5 лет. |  |  |  |
| 8 | 30 |  | 25 |  |  |
| 9 | 35 |  | 35 |  |  |
| 10 | 38 |  | 25 |  |  |
| 11 | 40 |  | 25 |  |  |
| 12 | 50 |  | 25 |  |  |
|  | Винт кортикальный D 3,5, длиной |  |  |  |  |
| 13 | 20 |  | 20 |  |  |
| 14 | 25 |  | 20 |  |  |
| 15 | 30 |  | 20 |  |  |
| 16 | 35 |  | 20 |  |  |
| 17 | 45 |  | 20 |  |  |
| 18 | 50 |  | 12 |  |  |
| 19 | Винт маллеолярный 4,5 длина 46 | Материал изготовления: сплава титана ВТ-1-0, "Комерчески" чистый титан, без содержания AL и V, ГОСТ 19807-91.Диаметр головки винта - 6 мм. Имеет гексогональную нарезку. | 20 |  |  |
|  | Болт стяжка 3,5, длиной |  |  |  |  |
| 20 | 60 |  | 10 |  |  |
|  | 65 |  | 15 |  |  |
| 21 | 80 |  | 30 |  |  |
|  | Болт стяжка 4,0, длиной |  |  |  |  |
| 22 | 80 |  | 25 |  |  |
|  | Спица перо для скелетного вытяжения | Материал изготовления - высоколегированная нержавеющая сталь, Марка стали: 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-77, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. |  |  |  |
| 23 | 1,2х250 |  | 100 |  |  |
| 24 | 1,5х250 |  | 50 |  |  |
| 25 | 1,8х400 |  | 100 |  |  |
| 26 | 2,0х400 |  | 100 |  |  |
|  | Пластина прямая 10х3 |  |  |  |  |
| 27 | 6 отв. |  | 3 |  |  |
| 28 | 8 отв. |  | 2 |  |  |
| 29 | 10 отв. |  | 2 |  |  |
| 30 | 12 отв. |  | 2 |  |  |
|  | Пластина прямая узкая с о/к |  |  |  |  |
| 31 | 8 отв |  | 2 |  |  |
| 32 | 10отв. |  | 2 |  |  |
|  | Пластина опорная для латерального мыщелка большеберцовой кости | Имеет г-образную форму со скошенным углом. Между дистальной и проксимальной частью пластины раположено удлиненное динамическое отверстие. Проксимальные отверстия имеютдвухсферную конструкцию, позволяющую применять компрессию, при остеосинтезе кости. Материал изготовления - титановый сплав Ti-6Al-4V, градация V - американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ Р 19126-79 с указанием каталожного номера,индивидуального индентификационного номера, наименования производителя, страны происхождения, марки сплава, из которого он изготовлен, сертифицированность данного импланта. Цветовая маркировка – Сепия |  |  |  |
| 33 | 8 отв. Левая |  | 1 |  |  |
| 34 | 8отв. Правая |  | 1 |  |  |
|  | Пластина опорная мыщелковая | Используется для левых и правых бедренных мыщелков с множественными переломами фрагмента. Материал изготовления - титановый сплав Ti-6Al-4V, градация V - американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ Р 19126-79 с указанием каталожного номера, индивидуального индентификационного номера, наименования производителя, страны происхождения, марки сплава, из которого он изготовлен, сертифицированность данного импланта. Цветовая маркировка - Сепия |  |  |  |
| 35 | 6 отв. Левая |  | 1 |  |  |
| 36 | 6 отв. Правая |  | 1 |  |  |
|  | Пластина дистальная бедренная | Имеет г-образную форму со скошенным углом.Между дистальной и проксимальной частью пластины раположено удлиненное динамическое отверстие.Проксимальные отверстия имеютдвухсферную конструкцию, позволяющую применять компрессию, при остеосинтезе кости. Материал изготовления - титановый сплав Ti-6Al-4V, градация V - американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ Р 19126-79 с указанием каталожного номера, индивидуального индентификационного номера, наименования производителя, страны происхождения, марки сплава, из которого он изготовлен, сертифицированность данного импланта. Цветовая маркировка - Сепия |  |  |  |
| 37 | 5 отв. |  | 2 |  |  |
|  | Проволока для серкляжного шва | Материал изготовления - высоколегированная нержавеющая сталь, Марка стали: 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-77, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. |  |  |  |
| 38 | 0,8 |  | 15 |  |  |
| 39 | 1 |  | 15 |  |  |
|  | Штифт интрамедул-лярный бедренный проксималь-ный | Интрамедуллярные антеградные бедренные стержни (далее - стержни) должны быть предназначены для остеосинтеза переломов диафиза низких подвертельных переломов проксимального отдела, околосуставных и полных внутрисуставных переломов дистального отдела бедренной кости. Конструкционный материал должен быть титановый сплав ВТ-6. Стержни должны иметь Регистрационное удостоверение МЗ РФ. Стержни должны иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ. Гарантийный срок хранения изделия должен быть не менее 3 лет, назначенный срок службы имплантатов должен составлять не менее двух лет. Конструкция стержня должна обеспечивать варианты его имплантации с рассверливанием и без рассверливания костно–мозгового канала. При антеградном введении стержень должен обеспечивать возможность блокирования статическим, динамическим и компрессионным методами. Стержни должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. Все стержни должны иметь маркировку: указание о производителе, номер по каталогу, типоразмер. Стержень должен иметь типоразмеры: - диаметр дистальной части стержня от Ø9 мм до Ø12 мм, с шагом 1 мм; - длина стержне каждого диаметра должна составлять 300-440 мм. |  |  |  |
| 40 | Диаметр 9 длина 340 |  | 2 |  |  |
| 41 | Диаметр 9 длина 360 |  | 2 |  |  |
| 42 | Диаметр 9 длина 380 |  | 2 |  |  |
| 43 | Диаметр 10 длина 340 |  | 1 |  |  |
| 44 | Диаметр 10 длина 360 |  | 1 |  |  |
| 45 | Диаметр 10 длина 380 |  | 1 |  |  |
|  | Винт заглушка | Винт должен быть изготовлен из сплава титан ВТ-6. Винт должен быть предназначен для предотвращения зарастания резьбового отверстия внутри стержня. |  |  |  |
| 46 | 25 |  | 4 |  |  |
| 47 | 35 |  | 2 |  |  |
| 48 | 40 |  | 2 |  |  |
|  | Винт для блокирования | ВТ-6. Длина от 30 до 64 мм с шагом 4 мм. Шляпка винта должна иметь шлиц под шестигранник диаметром 3,5 мм. |  |  |  |
| 49 | 40 |  | 5 |  |  |
| 50 | 46 |  | 5 |  |  |
| 51 | 48 |  | 2 |  |  |
| 52 | 52 |  | 4 |  |  |
| 53 | 56 |  | 4 |  |  |
| 54 | 60 |  | 2 |  |  |
| 55 | 62 |  | 4 |  |  |
| 56 | 68 |  | 4 |  |  |
| 57 | 70 |  | 2 |  |  |
| 58 | 75 |  | 4 |  |  |
| 59 | 80 |  | 4 |  |  |
|  | Гвоздь дистальный бедренный | Интрамедуллярные антеградные бедренные стержни (далее - стержни) должны быть предназначены для остеосинтеза переломов диафиза низких подвертельных переломов проксимального отдела, околосуставных и полных внутрисуставных переломов дистального отдела бедренной кости. Конструкционный материал должен быть титановый сплав ВТ-6. Стержни должны иметь Регистрационное удостоверение МЗ РФ.Стержни должны иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ. Гарантийный срок хранения изделия должен быть не менее 3 лет, назначенный срок службы имплантатов должен составлять не менее двух лет. Конструкция стержня должна обеспечивать варианты его имплантации с рассверливанием и без рассверливания костно–мозгового канала. При антеградном введении стержень должен обеспечивать возможность блокирования статическим, динамическим и компрессионным методами. Стержни должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. Все стержни должны иметь маркировку: указание о производителе, номер по каталогу, типоразмер. Стержень должен иметь типоразмеры: - диаметр дистальной части стержня от Ø9 мм до Ø12 мм, с шагом 1 мм; - длина стержне каждого диаметра должна составлять 300-440 мм. |  |  |  |
| 60 | Диаметр 9 длина 320 |  | 1 |  |  |
| 61 | Диаметр 9 длина 360 |  | 1 |  |  |
| 62 | Диаметр 10 длина 240 |  | 1 |  |  |
| 63 | Диаметр 10 длина 320 |  | 1 |  |  |
| 64 | Диаметр 10 длина 360 |  | 1 |  |  |
| 65 | Винт заглушка 10 | Винт должен быть изготовлен из сплава титан ВТ-6. Винт должен быть предназначен для предотвращения зарастания резьбового отверстия внутри стержня. | 10 |  |  |
|  | Винт для блокирования | Винт должен быть изготовлен из сплава титан ВТ-6. Длина от 30 до 64 мм. Шляпка винта должна иметь шлиц под шестигранник диаметром 3,5 мм. |  |  |  |
| 66 | 40 |  | 4 |  |  |
| 67 | 42 |  | 4 |  |  |
| 68 | 48 |  | 5 |  |  |
| 69 | 52 |  | 4 |  |  |
| 70 | 56 |  | 5 |  |  |
| 71 | 60 |  | 5 |  |  |
| 72 | 66 |  | 5 |  |  |
| 73 | 70 |  | 5 |  |  |
| 74 | 75 |  | 4 |  |  |
| 75 | 80 |  | 4 |  |  |
|  | Штифт интрамедул-лярный большеберцовый | Стержни должны быть сплошного поперечного сечения, изготовлены из сплава титана ВТ-6 в поперечном сечении должен иметь форму неправильного треугольника со скругленными гранями. Конструкция стержня должна позволять фиксировать отломки кости как при высоких проксимальных, так и при низких дистальных переломах большеберцовой кости. Для этого стержень должен иметь 3 отверстий для блокирования в проксимальной части: В дистальной части должны быть расположены 3 отверстий для блокирования: 1 овальное (для возможности дополнительной динамизации) и 2 круглое диаметром 4.6 мм. Все стержни должны иметь маркировку: название производителя, номер по каталогу и размер. Размерный ряд стержней должен: по диаметру должно быть 9-12 мм с шагом 1 мм. по длине должно быть от 300 мм до 440 мм с шагом 15 мм. |  |  |  |
| 76 | Диаметр 8 длина 330 |  | 1 |  |  |
| 77 | Диаметр 8 длина 345 |  | 3 |  |  |
| 78 | Диаметр 8 длина 360 |  | 3 |  |  |
| 79 | Диаметр 8 длина 380 |  | 1 |  |  |
| 80 | Винт заглушка | Винт должен быть изготовлен из сплава титан ВТ-6. Винт должен быть предназначен для предотвращения зарастания резьбового отверстия внутри стержня. | 15 |  |  |
|  | Винт для блокирования | Винт должен быть изготовлен из сплава титан ВТ-6. Длина от 30 до 64 мм с шагом 4 мм. Шляпка винта должна иметь шлиц под шестигранник диаметром 3,5 мм. |  |  |  |
| 81 | 32 |  | 6 |  |  |
| 82 | 34 |  | 5 |  |  |
| 83 | 38 |  | 4 |  |  |
| 84 | 42 |  | 3 |  |  |
| 85 | 46 |  | 3 |  |  |
| 86 | 44 |  | 3 |  |  |
| 87 | 50 |  | 4 |  |  |
| 88 | 56 |  | 4 |  |  |
| 89 | 60 |  | 4 |  |  |
| 90 | 64 |  | 4 |  |  |
| 91 | 66 |  | 5 |  |  |
|  | Винт шанца | Материал изготовления: сплава титана ВТ-1-0, "Комерчески" чистый титан, без содержания AL и V, ГОСТ 19807-91.Диаметр головки винта – 6 мм. Имеет гексогональную нарезку. |  |  |  |
| 92 | Даметр 5 длина 150 |  | 5 |  |  |
| 93 | Даметр 5 длина 175 |  | 5 |  |  |
| 94 | Даметр 6 длина 175 |  | 5 |  |  |
| 95 | Даметр 6 длина 200 |  | 5 |  |  |
| 96 | Спиценатяги-ватель | Материал изготовления - высоколегированная нержавеющая сталь, Марка стали: 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-77, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. | 3 |  |  |
| 97 | Отвертка канюлирован-ная диаметром 3,5 |  | 3 |  |  |
| 98 | Отвертка под 2,5 |  | 5 |  |  |
| 99 | Отвертка под 3,5 |  | 1 |  |  |
| 100 | Метчик канюлированный |  | 1 |  |  |
| 101 | Метчик под кортикальный винт 4,5 |  | 1 |  |  |
| 102 | Сверло диаметр 3,2 |  | 3 |  |  |
| 103 | Набор инструментов для интрамодулярнного ОС. | Набор должен состоять из 16 наименований и позволять проводить операции по установке штифтов антеградным и рентроградным способом бедро и антеградным на голень. | 1 |  |  |

на условиях, предусмотренных настоящим контрактом

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Поставка товара осуществляется  в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2. Расходы на  перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов  и других обязательных платежей за счет поставщика.

3.3. Качество и безопасность поставляемого товара соответствует  действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, имеет сертификаты, обязательные для данного вида, оформленные в соответствии со стандартами.

Продукция соответствует требованиям нормативных документов по показателям, приведенным в сертификатах качества изготовителя.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем.

3.4. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое осуществляется поставка в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом № __ от _________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управления здравоохранения» г. Рубцовска и изменению  не подлежит. Цена контракта составляет _________ (_________ _______________________________________) рублей.

4.2. Платежи по настоящему контракту осуществляются в российских рублях, по безналичному расчету по факту поставки товара в течение 10 дней на основании договора поставки между муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница № 1» и  «Исполнителем».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 30.08.2010 года

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУ «Управление здравоохранения»

г. Рубцовска

658201 г.Рубцовск

ул. Октябрьская, 90

___________________И.М.Абрамова                  ______________

«__» ______ 2010 года                                          «_____»_____________2010

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.